Descrição genérica para o ELVIS II

- Plataforma Integrada de Instrumentos virtuais para laboratório educacional, devendo ser composta por no mínimo:

- Osciloscópio digital com 16 bits de resolução, 1.25MS/s por canal, 1 à 1.5Mhz de largura de banda, ponta de prova 1x e 10x, +/- 10 volts de entrada, acoplamento AC/DC, conexão BNC;

- Multímetro digital com 5 1/2 dígitos de resolução, 60 VDC, 20 Vrms, 2ADC, 2 Arms, 100M Ohm;

- Gerador de função com 10 bits de resolução, +/- 5 volts, sinal senoidal de 0.186 Hz até 5 mhz, onda quadrada/triangular de 0.186 Hz até 1 Mhz, controle manual ou por software, conexão por BNC ou através do protoboard;

- Analizador de impedância de 0.2 Hz até 35khz, diodos PNP ou NPN, analizador de tensão à 2 fios, analizador de corrente à 3 fios;

- Fonte de potência variável com 10 bits de resolução, 0 até +12 volts, 0 até -12 volts, 500ma de corrente, com proteção contra curto-circuito por “auto-reset” por limitador de corrente;

- Portas para leitura/escrita em linhas digitais TTL.;

- Analizador de sinais dinâmicos com aquisição real por hardware e análise por software;

- Circuitos internos de proteção com fusíveis inicializáveis;

- Conectividade USB 2.0 de alta velocidade; acompanha software de utilização dos instrumentos virtuais com interface de usuário para todos os instrumentos disponíveis no equipamento.

- No pacote de software, que acompanha a Plataforma Integrada de instrumentos virtuais,  no mínimo, os seguintes Instrumentos devem estar disponiveis:

- Gerador de forma de ondas arbitrário;

- Analisador Bode;

- Analisador a dois fios de tensão e corrente;

- Leitor de sinais digitais;

- Gerador de sinais digitais;

- Multimetro digital;

- Gerador de funções;

- Analisador de impedância;

- Osciloscópio;

- Analisador a tres fios de tensão e corrente;

- Fontes de alimentação variáveis;

- Analisador dinâmico de sinais.

- A Plataforma deve possuir as seguintes caracteristicas gerais minimas:

- Entradas para multimetro com fusivel dedicado;

- Entrada (x2) para osciloscopio;

- Saída para gerador de funções/entrada de trigger;

- Botão liga/desliga para a Plataforma

- Botão liga/desliga para o Módulo de Prototipagem com indicação luminosa de alimentação ativa;

- Indicações para a conexão USB – “pronta” e “ativa”;

- Botão para ajuste, quando em modo manual, para tensões de 0 a +12V;

- Indicativo luminoso para quando o ajuste de tensão de 0 a +12V estiver em modo manual;

- Botão para ajuste, quando em modo manual, para tensões de 0 a -12V;

- Indicativo luminoso para quando o ajuste de tensão de 0 a -12V estiver em modo manual;

- Botão para ajustes, quando em modo manual, para frequencia e amplitude para o gerador de funções;

- Indicativo luminoso para quando o gerador de funções estiver operando em modo manual;

- Permitir a troca do módulo de Prototipagem com Matrix de Contatos, por outros módulos, de forma a possibilitar o estudo de outros Módulos e Tecnologias.

- Caracteristicas mecânicas da Plataforma:

- Dimensões máximas: 34,3 x 28 x 7,6 cm;

- Peso máximo de 2 Kg (sem módulos acoplados)

- Confeccionada em plastico ABS ou equivalente;

- Rasco de segurança tipo Kensigton para montagem de sistema de segurança (cabo de aço) para manter a plataforma presa a bancada de trabalho;

- Pés retrateis que permita ajustar a altura e inclinação da plataforma;

- Sistema de furação que permita a montagem da plataforma na vertical;

- Sistema de furação com rosca (x2) que permita o travamento e a fixação do Módulo de Matrix de Contatos à plataforma;

- Sistema de conexão elétrica aos módulo de Prototipagem com guia mecânico para orientação e travamento.

- Caracterisitcas minimas do Módulo de Prototipagem com Matrix de Contatos para montagem e análise de circuitos:

- 1 – Conector para conexão a Plataforma Integrada de instrumentos

- 4 – Conectores tipo banana fêmea, 2 pretos e 2 vermelhos, configuráveis pelo usuario;

- 2 – Conectores BNC, configuráveis pelo usuário;

- 8 – LEDs, configuráveis pelo usuario;

- 2 – Terminais para fixação de fios por parafuso, configuráveis pelo usuário;

- 3 – LEDs indicadores de tensão, +15, -15, +5;

- 1 – Conector DB9, configurável pelo usuário;

- 2 – Posições de toque para descargas de cargas eletrostaticas;

- Sinais disponiveis na matrix de contato quando do Módulo conectado a Plataforma:

  - 8 – Entradas analógicas diferenciais ou 16 Entradas analógicas referenciadas;

  - 1 – Conexão referencial para as Entrada analógica referenciadas. Diferente do Terra;

  - 1 – Terra (Aterramento) para entradas analógica;

  - 2 – Saidas analógicas;

  - 8 – Sinais para Interface programáveis de funções;

  - 1 – Sinal de BASE para excitação de junção Bipolar do Transistor;

  - 1 – Terminal de excitação para medição de capacitores e indutores, para análise de impedancia e analisadores de dois e tres fios;

  - 1 – Terminal virtual de aterramento para medição de capacitores e indutores, para análise de impedancia e analisadores de dois e tres fios;;

  - 1 – Terminal de saida para o gerador de funções;

  - 1 – Terminal de saida TTL sincronizado com o sinal do gerador de funções;

  - 1 – Entrada analogica de modulação por amplitude do sinal do Gerador de Funções ;

  - 1 – Entrada analogica de modulação por frequencia do sinal do Gerador de Funções ;

  - 1 – Terminal de saida para Fonte variavel de tensão entre 0 e 12V;

  - 1 – Terminal de saida para Fonte variavel de tensão entre -12V e 0;

  - 1 – Termina de Terra para a Fonte variavel de tensão;

  - 1 – Fonte de tensão fixa de +15V;

  - 1 – Fonte de tensão fixa de -15V;

  - 2 – Fonte de tensão fixa de +5v;

  - 2 – Terminal de aterramento para as Fontes;

  - 24 – Entradas ou saídas digitais configuraveis pelo usuario;

  - 7 – Entradas ou saidas digitais estaticas configuraveis pelo usuário, que podem ser utilizadas como 2 contadores;

Obs.: Todos itens configuráveis pelo usuário estão disponiveis para conexão na matrix de contato.

- Deve acompanhar a Plataforma no minímo:

1 – Cabo USB para conexão ao computador;

1 – Fonte de alimentação CA/CC para conexão a rede elétrica (100 a 240V – full range) e alimentação da plataforma;

1 – Pacote de software com as instrumentações virtuais;

1 – Conjunto de pontas de provas (2 para osciloscópio e 2 para o multimetro);

1 – Módulo para Prototipagem com Matrix de Contatos para montagem e análise de circuitos (conforme descrito)